ZAPYTANIE OFERTOWE NR: ZP/WNoŻiR/429/2018 z dnia 25 września 2018r.

ZAMAWIAJĄCY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Ul. Kazimierza Królewicza 4

71-550 Szczecin

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Arkadiusz Nędzarek – telefon: 91 449 65 75

e-mail: Arkadiusz.nedzarek@zut.edu.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Spektrofotometr UV-VIS z dostarczeniem do siedziby zamawiającego

Miejsce dostawy: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład Sozologii Wód, 
71-550 Szczecin, ul. Kazimierza Królewicza 4

GŁÓWNE PARAMETRY (WARUNKI KONIECZNE):

- Dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-VIS, sterowany oprogramowaniem wewnętrznym oraz komputerowym.

- Dwa równoległe, takie same, gniazda pomiarowe na kuwety o długości drogi optycznej do 100 mm każde, umożliwiające jednoczesny pomiar próbki badanej i odnośnika w kuwetach o takich samych rozmiarach. Odległość pomiędzy wiązkami: 100 mm.

- Uchwyty na kuwetę pomiarową i kuwetę odniesienia w tej samej komorze pomiarowej.

- Optyka: dwuwiązkowa, umożliwiająca jednoczesny pomiar próbki i odnośnika.

- Monochromator: Seya-Namioka

- Dwie lampy: lampa halogenowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV

- Zakres długości fali: 190 - 1100 nm lub szerszy

- Szerokość wiązki spektralnej:  nie większa niż 1.5 nm

- Dokładność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.3 nm

- Powtarzalność nastawienia długości fali: nie gorsza niż +/- 0.1 nm

- Zakres fotometryczny: -3 do 3 Abs lub szerszy

- Dokładność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.002 Abs przy 0.5 Abs

- Powtarzalność fotometryczna: nie gorsza niż +/- 0.001 Abs przy 0.5 Abs

- Zakres szybkości skanowania: od 10 do 3.600 nm/min lub szerszy

- Poziom szumów: nie gorszy niż 0.00015 Abs

- Stabilność linii bazowej: nie gorsza niż 0.0003 Abs/godz

- Płaskość linii bazowej: nie gorsza niż 0.0006 Abs

- Metalowa obudowa aparatu

- Ekran zintegrowany z jednostką pomiarową: bezdotykowy, ciekłokrystaliczny kolorowy ekran do odczytywania wyników, obserwacji krzywych wzorcowych oraz nałożonych na siebie widm w różnych kolorach o przekątnej co najmniej 26 cm rozkładany podczas pracy do pozycji pionowej w stosunku do aparatu i składany do pozycji poziomej po zakończeniu pracy obsługiwany przy pomocy klawiatury (zintegrowanej z jednostką pomiarową).

- Wyjście USB na aparacie umożliwiające przegrywanie danych na przenośne pamięci typu „flash disc”

- Porty umożliwiające podłączenie do aparatu drukarki oraz komputera PC.

- Oprogramowanie wewnętrzne do przeprowadzania pełnej analizy jakościowej i ilościowej. Powinno ono umożliwiać:

- pracę w trybie skanowania, analizy ilościowej, pomiarów punktowych, kinetycznych, pomiary przy kilku długościach fal;

- zaawansowaną obróbkę danych graficznych obejmującą m.in. nakładanie widm lub krzywych kinetycznych, dodawanie i odejmowanie widm, automatyczne wyszukiwanie pików i dolin, wygładzanie widma, funkcję kursora do powiększanie wybranych fragmentów widma, obliczanie pola powierzchni piku, rejestrowanie krzywych kalibracyjnych z możliwością użycia 20 standardów, obliczanie stosunku 260/280;

- przeprowadzanie walidacji GLP/GMP i wydruk raportu po walidacji na którym będą podane wyniki takich parametrów jak: dokładność i powtarzalność długości fali, szerokość wiązki spektralnej, płaskość i stabilność linii bazowej oraz poziom szumów.

- Oprogramowanie do sterowania aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC, pracujące w środowisku Windows umożliwiające:

- przeprowadzenie pełnej analizy jakościowej i ilościowej próbek;

- zapamiętywania trzech różnych linii bazowych;

- zapis wyników w formatach: ASCII, JCAMP-DX, oraz przenoszenie danych graficznych i tekstowych (widm, metod, wyników) do programu Excel

- Automatyczny podajnik próbek wyposażony w kuwetę przepływową o poj. 50 (L i pompkę perystaltyczną (Sipper) pozwalający na automatyzację procesu pomiarowego. Sterowanie Sipperem powinno być możliwe przy pomocy oprogramowania wewnętrznego oraz komputerowego.

- Autosampler przeznaczony do pracy z Auto Sipperem, pozwalający na pełną automatyzację procesu pomiarowego wielu próbek. Znajdujące się w probówkach próbki powinny być zasysane za pomocą igły, która powinna poruszać się w kierunkach: X, Y i Z. Auto Sampler powinien wyposażony być w:

- 2 uchwyty na probówki, każdy dla 100 probówek o średnicy 15 mm;

- 1 uchwyt na 150 probówek o średnicy 12 mm.

- Aparat powinien mieć możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów takich jak:
a) uchwyt umożliwiający jednoczesne termostatowanie przy pomocy zewnętrznej łaźni wodnej 3 kuwet o dł. 1 cm wstawionych szeregowo w wiązkę badaną i 3 kuwet o dł. 1 cm wstawionych szeregowo w wiązkę odniesienia,

b) termostatowany elementami Peltiera uchwyt umożliwiający termostatowanie kuwety badanej i odniesienia w zakresie do 0 do 100 0C

- polaryzator

- uchwyt z mikrokuwetą przepływową do chromatografii o pojemności 8 µl.

- Kuwety szklane		1 cm – 2 sztuki

- Kuwety kwarcowe	1 cm – 2 sztuki

- Kuwety szklane		5 cm – 2 sztuki.

- Probówki szklane o średnicy 15 mm – 200 sztuk.

- Probówki szklane o średnicy 12 mm – 200 sztuk.

#### Zestaw komputerowy typu All-in-One o parametrach nie gorszych niż: Procesor Intel Core i3 7100T 3.4 GHz, RAM 4GB. Dysk twardy HDD 500GB. Karta graficzna Intel HD Graphics. Napęd optyczny DVD-RW. 23.8” Ekran z matrycą matową, Interfejs sieciowy Wi-Fi i Bluetooth, 5 portów USB. Klawiatura. Mysz optyczna. Windows 10 Professional 64-bit. MS-Office.

#### Dokumentacja walidacyjna: OQ i IQ w języku polskim.

#### Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

#### Rozruch i szkolenie z obsługi aparatu przeprowadzone przez wykwalifikowanego przedstawiciela Oferenta.

#### Serwisowanie aparatu zapewnione przez Oferenta.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 10 tygodni od zawarcia umowy pisemnej.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zgodna z treścią niniejszego Zapytania 
z najniższą ceną (waga 100%).

WARUNKI ODRZUCENIA OFERTY/UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Podane parametry techniczne są parametrami krytycznymi. Niespełnienie jednego z nich powoduje odrzucenie oferty.

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku pozyskania oferty najkorzystniejszej w cenie przekraczającej kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- listę poszczególnych elementów składowych urządzenia objętych ofertą;

- dokładny opis parametrów urządzenia i wyposażenia;

- warunki gwarancji i serwisu;

- termin i warunki realizacji zamówienia (łącznie z dostawą);

- cenę netto i brutto podaną w PLN (z uwzględnionymi rabatami)

- określenie ważności oferty na minimum 4 tygodnie;

- podpis osoby działającej w imieniu oferenta.

Oferta podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Arkadiusz.nedzarek@zut.edu.pl do dnia 03-10-2018 roku do godziny 14:00.

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.