Opis zamówienia/Formularz ofertowo – cenowy 
(część szczegółowa dla Zadania nr 1)

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZADANIU NR 1 | Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| Lp. | Drobny sprzęt laboratoryjny (opis minimalnych wymaganych właściwości i innych właściwości) | Ilość sztuk | Cena brutto w PLN za dany Rodzaj Sprzętu (za wszystkie ilości podane w kolumnie C) | Wyszczególnienie oferowanego Rodzaju Sprzętu (np. marka producenta, nr katalogowy) zalecane |
| 1 | Wytrząsarka do probówek typu Vorteks. Wytrząsarka do małych objętości; Stała prędkość (2800 obr./min); ruch drgający, okrężny; orbita: 4,5 mm; pojemność: 1 probówka o max objętości 50mL; Obudowa wierzchnia i akcesoria do probówek wykonane z chemicznie odpornego tworzywa sztucznego; Testowane zgodnie z normą: DIN EN IEC 61010-1 | 2 |  |  |
| 2 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa, Pojemność 100-1000 µL Uniwersalna, ultralekka pipeta wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, opcja regulacji drugorzędowej i ulepszony wyświetlacz objętości. Pipeta z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania roztworów wodnych. Chowana sprężynowa końcówka. Autoklawowalna w całości. Względny błąd systematyczny dla najmniejszej objętości max ±3.0%, dla największej max ±0.8%. Bezwzględny błąd systematyczny dla najmniejszej objętości max ±0.3µL, dla największej ±0.8µL | 3 |  |  |
| 3 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa, Pojemność 10-100 mL. Pipeta wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, opcja regulacji drugorzędowej i ulepszony wyświetlacz objętości. Pipeta z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania roztworów wodnych. Chowana sprężynowa końcówka. Autoklawowalna w całości. Względny błąd systematyczny dla najmniejszej objętości max ±3.0%, dla największej max ±0.6%; Bezwzględny błąd systematyczny dla najmniejszej objętości max ±3.0µL, dla największej ±6.0µL; | 3 |  |  |
| 4 | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa, Pojemność 1-10 mL. Pipeta wyposażona w sprężynujący stożek końcowy, opcja regulacji drugorzędowej i ulepszony wyświetlacz objętości. Pipeta z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania roztworów wodnych. Chowana sprężynowa końcówka. Autoklawowalna w całości. | 2 |  |  |

Formularz cenowy dla Zadania nr 1 (wypełnia Wykonawca):

- Oświadczam, iż cena brutto za wykonanie całego Zadania nr 1 (Cena za Zadanie w rozumieniu działu VI dokumentu Zapytania Ofertowego stanowiąca sumę kwot w kolumnie D powyższej tabeli)

wynosi……………………………….. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)

- Każdy oferowany Rodzaj Sprzętu (poszczególne pozycje Lp. w powyższej tabeli) spełnia dla siebie wszystkie wymagania podane w kolumnie B ww. tabeli.

..................................................................................................

/Podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/

# Footnotes

Przed wypełnieniem zapoznać się w szczególności z działem V ust. 5, 6 i 8 dokumentu Zapytania Ofertowego

Jak w przyp. 1.